Fachbereich/AG:  		Stand:

| 1 Prüfobjekt Arbeitsmittel | 2 Art der Prüfung Prüfumfang | 3 Prüfzyklus Prüffrist | 4 Anforderung an die Prüfer / befähigte Person (Bef.grad) | 5 Ausführung durch / Prüfender | 6 Dokumentation Prüfnachweis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfung durch MitarbeiterInnen der Arbeitsgruppe |
| Alle Arbeitsmittel | Sichtprüfung auf Mängel bzw. sicheren Zustand | Sichtprüfung täglich bzw. vor jeder Benutzung | Unterwiesene Benutzer / Mitarbeiter (1) | Jeder Benutzer der Arbeitsmittel | Nicht erforderlich |
| Labor- und Analysengeräte | Sichtprüfung auf Mängel bzw. sicheren Zustand | Sichtprüfung täglich bzw. vor jeder Benutzung | Unterwiesene Benutzer / Mitarbeiter (1) | Jeder Benutzer der Arbeitsmittel | Nicht erforderlich |
| Augendusche | Sichtprüfung Funktionsprüfung | Monatlich | Unterwiesene Mitarbeiter (1) | Labornutzer, beauftragte Person der AG | Dokumentation empfehlenswert |
| FI-Schutzschalter | Funktionsprüfung / Betätigung der Prüfeinrichtung | Halbjährlich | Unterwiesene Benutzer / Mitarbeiter (1) | Labornutzer, beauftragte Person der AG | Prüfplakette am Schalter |
| Atemschutzfilter | Verfallsdatum prüfen | Jährlich | Unterwiesene Benutzer / Mitarbeiter (1) | Labornutzer, beauftragte Person der AG | Nicht erforderlich |
| Atemschutzmasken | Dichtigkeitsprüfung, Funktionsprüfung (siehe Herstellerangaben) | Vor jeder Benutzung | Unterwiesene Benutzer / Mitarbeiter (1) | Labornutzer, beauftragte Person der AG | Dokumentation empfehlenswert |
| Schutzhandschuhe | Sichtprüfung | Vor jeder Benutzung | Unterwiesene Benutzer / Mitarbeiter (1) | Labornutzer, beauftragte Person der AG | Nicht erforderlich |

Fachbereich/AG:  		Stand:

| 1 Prüfobjekt | 2 Art der Prüfung / Prüfumfang | 3 Prüfzyklus | 4 Anforderung an die Prüfer befähigte Person | 5 Ausführung durch | 6 Dokumentation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zentrale Prüfung durch Mitarbeiter der Abt. FM oder Wiss. Werkstätten oder entsprechend beauftragte Personen |
| Körperdusche | Funktionsprüfung | Monatlich | Unterwiesene Person (1) | Mitarbeiter Abt. FM prüft Duschen auf den Fluren | Prüfprotokolle bei Abt. FM |
| Ortsveränderliche elektrische Geräte | Sichtprüfung elektrische Prüfung | Variiert; wird von den Prüfern festgelegt | Elektrofachkraft | Mitarbeiter Abt. FM | Prüfprotokolle (elektronisch) bei Abt. FM-Elektro |
| Laborabzug | Sichtprüfung Funktionsprüfung, Mechanik Lüftungstechnik Luftmessungen | Jährlich | Befähigte Person (2) | Externe Firma, die von Abt. FM beauftragt wird | Prüfprotokolle bei Abt. FM-GBT (Herr Wolff) Prüfaufkleber |
| Sicherheitswerkbank | Sichtprüfung Funktionsprüfung, Mechanik Lüftungstechnische Funktion | Jährlich | Befähigte Person (2) | Beauftragte Firma (z.B. über Wartungsvertrag) | Prüfprotokolle (……………..) |
| Sicherheitsschränke (Chemikalien, Druckgasflaschen) | Sichtprüfung Funktionsprüfung, Mechanik Lüftungstechnik | Jährlich | Befähigte Person (2) | Externe Firma, die von Abt. FM beauftragt wird | Prüfprotokolle bei Abt. FM-GBT (Herr Wolff) |
| Autoklaven zur Sterili-sation | Funktionsprüfung Äußere Prüfung Innere Prüfung Festigkeitsprüfung (siehe Herstellerangaben) | Geräteabhängig | Je nach Gerätetyp befähigte Person (2) oder zugelassene Überwachungsstelle (3) (z.B. TÜV) | Beauftragte Firma (z.B. über Wartungsvertrag) | Prüfprotokolle (……………..) |
| Feuerlöscher | Sicherheitsprüfung | 2-jährlich | Befähigte Person (2) | Beauftragte Firma | Prüfaufkleber |
| Ultrazentrifuge Rotoren | Sicherheitsprüfung | Geräteabhängig | Befähigte Person (2) | Beauftragte Firma (z.B. über Wartungsvertrag) | Prüfprotokolle |

Fachbereich/AG:  		Stand:

| 1 Prüfobjekt | 2 Art der Prüfung / Prüfumfang | 3 Prüfzyklus | 4 Anforderung an die Prüfer befähigte Person | 5 Ausführung durch | 6 Dokumentation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfung durch Mitarbeiter der Abt. FM oder Wiss. Werkstätten oder entsprechend beauftragte Personen |
| Elektrische Anlagen (ortsfest) | Sicherheitsprüfung | i.d.R. 4-jährlich | Elektrofachkraft | Mitarbeiter FM | Prüfprotokolle |
| Krane | Sicherheitsprüfung | Jährlich | Befähigte Person (2) | Beauftragte Firma (z.B. über Wartungsvertrag) | Prüfprotokolle |
| Gasversorgung | Sicherheitsprüfung | Abhängig von Gasart und Eingangsdruck | Befähigte Person (2) | Beauftragte Firma | Prüfprotokolle |
| Gasarmaturen / Sondergase | Sicherheitsprüfung | Jährlich | Befähigte Person (2) | Beauftragte Firma | Prüfprotokolle |
| Gaswarnanlagen | Funktionsprüfung | Jährlich | Befähigte Person (2) | Beauftragte Firma (z.B. über Wartungsvertrag) | Prüfprotokolle |
| Kryobehälter (Dewars) | Sicherheitsprüfung Sicherheitsventile | Jährlich | Befähigte Person (2) |  | Prüfprotokolle |
| CO2-Kleinlöschanlagen | Funktionsprüfung | Jährlich | Befähigte Person (2) | Beauftragte Firma (z.B. über Wartungsvertrag) | Prüfprotokolle bei Abt. FM |
| Brandmelder | Funktionsprüfung | Jährlich | Befähigte Person (2) | Beauftragte Firma (z.B. über Wartungsvertrag) | Prüfprotokolle bei Abt. FM |
| Zentrifugen (ausgenommen von der Prüfpflicht sind Laborzentrifugen bis 10000 Nm und max 500 W Nennleistung) | Sicherheitsprüfung | Geräteabhängig | Befähigte Person (2) | Mitarbeiter der wiss. Werkstätten | Prüfprotokolle |

Erläuterung zu „Befähigte Person“ und Befähigungsgrad (1, 2) (( Spalte 4):

Befähigte Person im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung ist eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erforderlichen Fachkenntnisse zur Prüfung der Arbeitsmittel verfügt.

# Befähigungsgrad 1:

#### Die befähigte Person muss soweit mit der jeweiligen Prüfung vertraut sein, dass die übertragene Prüfaufgabe durchgeführt und beurteilt werden kann.

## Beispiel für Befähigungsgrad 1:

( Labornutzer (Laboranten, Diplomanden etc.)

Befähigungsgrad 2:

#### Die befähigte Person muss aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet des zu prüfenden Arbeitsmittels haben und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik soweit vertraut sein, dass sie den arbeitssicheren Zustand des Arbeitsmittels beurteilen kann.

### Beispiele für Befähigungsgrad 2:

#### ( Bislang sogenannter "Sachkundiger" bei der Prüfung von Zentrifugen, Autoklaven, Sicherheitswerkbänke, Abzüge etc.
( Elektrofachkraft

# Befähigungsgrad 3:

#### Die befähigte Person muss aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung besondere Kenntnisse auf dem Gebiet des zu prüfenden Arbeitsmittels haben und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik vertraut sein. Die befähigte Person muss regelmäßig Arbeitsmittel entsprechender Bauart und Bestimmung prüfen und gutachtlich beurteilen und in der Lage sein, deren Prüfart, Prüfumfang, Prüftiefe und Prüffristen festzulegen. Die befähigte Person muss in der Lage sein, jederzeit den Stand der Technik in ihrem Prüfgebiet zu ermitteln.

## Beispiel für Befähigungsgrad 3:

(Bislang sogenannter "Sachverständiger" bei der Prüfung einer neu- oder wiedererrichteten Krananlage